大型仪器设备购置论证报告

| 仪器设备名称 | 鼻流计 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目负责人 | 王洪钟 |
| 填表日期 | 二零二零年六月 |

实验室建设与设备管理处制

填表说明

1．单价10万元及以上仪器设备的申购均需填写此表，并与申购计划一起上报有关部门。

2．所在学院（部门）组织3—7人单数技术专家进行论证，并通知项目经费管理、设备管理等部门参加论证。申请单一来源采购的需3人以上 单数非本校专家参加论证；未列入全省统一论证进口产品范围的进口产品需5人以上单数非本校专家参加论证。

3．论证会由专家组组长主持，主要程序为：申购人报告、现场考察、专家质询与讨论、专家组形成论证意见并签名。

4．专家论证同意，经学院（部门）、项目经费管理部门签字并盖章后，报实验室建设与设备管理处网上公示一周无异议后实施。

5．此表一式1份（如设备为进口设备，请提交2份）。

| 设备名称 | 中文 | 鼻流计 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Nasal Visual System |
| 规格型号 | NVS |
| 申购数量 | 1套 | 现行单价 | 人民币 | 135000.00 |
|  |  |  | 美元 | 19068.00 |
| 购置经费 来源 | 2020年学科设备购置费 | 运行经费来源 |  |
| 主要技术指标与功能 | 1.供电电源：5V，40mA，使用USB与电脑连接。 2.鼻排放面罩手柄和电子组，采用USB线输出。 3.双腔口鼻CV屏蔽面罩，通风（CV）的圆形专用面罩和专用手柄，USB数据连接线。 4.内部A/D转换USB连接输出; 5.采样率：≥22K/秒，默认为11K/秒。 6.记录持续时间：5秒或10秒，默认值为5秒 7.音频回放功能：通过电脑的音频系统音频播放。 8.两种操作模式：练习模式：连续记录和实时可视化反馈，比较模型模式：记录固定的时间和一个模型话语和学生的图表的显示模式。 9.符合声学设计，匹配人的声道，以得到最低的失真和消音的声音 10.鼻测量精度：≥90%（发鼻音m时） 11.鼻化度的实时计算 12.售后服务：提供针对本项目合法的产品授权代理证明，确保产品的正规来源渠道，一年的质量保障，提供设备操作技术培训，以确保用户正确使用该设备，提供设备终身维护服务。 |
| 用房情况 | 地 点 | 面积 | 辅助设施配备 | 是否 需改建 | 落实 情况 |
|  | 中国方言研究院25-406B | 20平 | 采集电脑 | 否 | 是 |
| 管理和使用技术人员配备 | 姓 名 | 职称 | 专管 或兼管 | 是否 使用过 | 熟练 程度 | 是否 需培训 |
|  | 王洪钟 | 教授 | 专管 | 是 | 熟 | 否 |
|  | 沈丹萍 | 讲师 | 兼管 | 否 | 不熟 | 是 |
| 主要用途和适用学科范围 | 功能：鼻流计属于生理采集和研究实验仪器，可以通过测量和观测被试人员在发音过程中（元音、辅音、擦音）的波形变化，得出区域内鼻腔气流的峰值、总气流量和平均气流量，计算鼻化度值。 用途：可用于地方方言研究、少数民族语言研究歌唱发声研究、言语病理研究。完成本科生实验教学目标并提高本科生科研和研究生学术论文的写作能力。 适用学科范围：语言学与言语科学、嗓音诊断和言语病理矫治、生物药理及临床医学等。 |
| 购置必要性 | 我国作为一个多方言的国家，在言语声学领域还需要更多的高校和科研单位做出更深入的研究，国内目前还没有出现能够满足科研需求的同类产品。 鼻流计采集分析模块不仅能进行精准的鼻音信号采集和分析，还能提供鼻化度，总气流量，鼻腔气流量，平均气流量。鼻气流采集分析模块采用口鼻分离模式，能够实时的计算发音是鼻音所占的比例，并能够提供完善的可视化矫正训练。此次选购的产品能够满足以上需求，并能够满足我们在言语声学领域的分析和研究，促使我院在该领域的研究和教学有更大的提高。 近些年来，借助该领域的先进仪器设备，国内很多高校建立了相关的语音实验室，在言语分析领域也陆续出了很多成果，在相关领域的研究也有了很大的进展。 在语言和方言采集以及普通话和实验语音课的教学中，采用本设备进行语音分析，能够看到并纠正发音，为发音训练提供反馈，提高实时可视化训练效果。 |
| 本校是否有同类设备、数量及不能共享的理由 | 本校无同类设备，不能满足实验要求。 |
| 安装场地满足条件（水、电、气等是否齐全）、安全保护措施落实情况、是否涉及放射源物品和剧毒品等危险性材料 | 安装场地：需采购的设备均为小型的专业语音采集、分析设备，产品携带方便，使用空间较小，无需外接电源（靠USB供电）。 使用环境：使用环境温度+5-+45°C，湿度30-70%，无凝结。 辅助设施和安全：需配套电脑（i3、i5或i7处理器，Windows XP/VISTA/7/8或以上操作系统，4GB内存，250G以上硬盘空间，至少2个可用USB接口）。 无放射源物品和剧毒品等危险性材料。 |
| 国内外同类设备、品牌、规格、性能、技术指标、特色、附件、价格、售后服务、应用支持等的比较 | 方案一：美国Glottal公司：该方案能够满足我们的需求，并且提供了相适应的鼻音采集分析和口鼻流量采集分析功能。 品牌：Glottal 型号：NVS 价格：13.5万 性能指标： 1.供电电源：5V，40mA，使用USB与电脑连接。 2.鼻排放面罩手柄和电子组，采用USB线输出。 3.双腔口鼻CV屏蔽面罩，通风（CV）的圆形专用面罩和专用 手柄，USB数据连接线。 4.内部A / D转换USB连接输出; 5.采样率：≥22K/秒，默认为11K/秒。 6.记录持续时间： 5秒或10秒，默认值为5秒 7.音频回放功能：通过电脑的音频系统音频播放。 8.两种操作模式：练习模式：连续记录和实时可视化反馈，比较模型模式：记录固定的时间和一个模型话语和学生的图表的显示模式。 9.符合声学设计，匹配人的声道，以得到最低的失真和消音的声音 10.鼻测量精度：≥90%（发鼻音m时） 特色：用口鼻分离模式，能够实时的计算发音是鼻音所占的比例，并能够提供完善的可视化矫正训练。 配置清单： 1.鼻排放面罩手柄 1 2.鼻流量输出面罩手柄 1 3.口腔鼻腔面罩 （成人）1 4.口腔鼻腔面罩 （儿童） 1 5.校准装置 1 6.可移动式隔离板 3 7.NVS鼻流采集分析软件1 8.鼻可视化观测专用软件 1 售后服务、应用支持：两年的质量保障，提供设备操作技术培训，以确保用户正确使用该设备，提供设备终身维护服务。 方案二：英国ROSE公司：该方案中的鼻流计采集模块性能较差，产品设计适用于医疗领域。 品牌：ROSE 型号：SNORS 价格：18.8万 方案三：美国Kaypentax公司：该方案的产品在部分性能指标上不及方案一，口鼻流量性能指标不能采集，不能满足吴语方言的采集分析功能，产品设计适用于医疗领域。 品牌：Kaypentax 型号：6500 价格：22万 |
| 使用效益预测及风险分析 | 该实验室的建立和购置本台仪器可用为我们在语音学方面的教学和研究提供帮助，并在教学方面为我们提供量化的数据指导。 由于该设备采用USB供电，主要在配套的采集电脑上操作，属于非侵入式设备，无毒无害，使用安全，可放心使用。 |
| 开放共享实施方案和是否同意纳入学校共享平台 | 本设备可对校内外提供开放测试服务，同意纳入学校共享平台。 校内尚未购置同类仪器，国内如北京大学、北京语言大学、中国社会科学院语言研究所等著名高校和科研机构的语言实验室则早已购置此套系统，并广泛应用于语言的生理研究、声学研究、感知和习得研究、言语病理及韵律艺术研究等，取得了不俗的研究成果。同时，该设备灵活便捷，可与其他设备组合在一起同步采集多导数据，既可放置在专业实验室之中，又可带去做田野调查；此外，由于该设备能采集和处理声学和生理信号，能同时满足语言学与言语科学、嗓音诊断和言语病理矫治、生物药理及临床医学等各个学科的研究需求，能极大地促进学科交流与合作、推动交叉学科和新兴学科的研究，具有广阔的“专管共享”前景。 项目负责人签字： |
| 专 家 论 证 意 见 | 科学化、实证化、多模态化的证据导向研究正在成为语言学学科的主流研究范式，国内外著名高校、科研单位和科技公司越来越多地借助高新实验仪器深入开展语言的生理病理、空气动力学和神经认知机制研究。而鼻流计作为空气动力学研究的仪器设备之一，是国内外语言实验室仪器设备的标配，它是一款非侵入式采集分析系统，可以实时观测和测量言语和发音产生过程中的口腔气流、鼻腔气流等空气动力调制机制。该配备了两套专业采集分析软件，并可根据实验要求调整采样率、增益和滤波。同时，它特有的口鼻分离面罩能够将口腔气流和鼻腔气流、口腔气压和鼻腔气压的信号分离出来，有助于分别研究和耦合机制研究。 通过对该仪器的使用，我们既可以提取基频、共振峰、响度、发音周期等常见的声学参数，也可以提取出空气动力学的发音特征：如汉语方言中的元音鼻化度，鼻腔流量大小等。作为生理语音和声学机制分析的重要技术手段，鼻流计已经被广泛应用于二语习得、汉语方言调查、言语病理诊疗、艺术嗓音分析、普通话和对外汉语教学等科研领域，成为各知名语言实验室必不可少的实验设备。 浙江师范大学历来是中国语言文字的研究重镇，其中方言学有着深厚的学科积淀和独树一帜的学脉传统。近来，浙江师范大学人文学院又高起点规划、全方位布局，成立了中国方言研究院，相信鼻流计等高端精密仪器的购置能够为浙师大语言学巩固学科优势、抢占学术前沿高地、培养顶尖学术人才提供强有力的硬件支持和技术保障。 组长签字： 2020年6月18 日 |
| 专 家 组 成 员 | 姓 名 | 职称或职务 | 单 位 | 签 名 |
|  | 施 俊 | 副教授 | 绍兴文理学院 |  |
|  | 栗华益 | 副教授 | 安徽大学文学院 |  |
|  | 侯 超 | 副教授 | 江苏第二师范学院 |  |
|  | 雷艳萍 | 副教授 | 丽水学院民族学院 |  |
| 所 在 学 院 部 门 意 见 | 负责人签字： 单位盖章： 年 月 日 |
| 项 目 经 费 管 理 部 门 意 见 | 负责人签字： 单位盖章： 年 月 日 |
| 设 备 管 理 部 门 意 见 | 负责人签字： 单位盖章： 年 月 日 |