附件2
实验室试剂存放合规判定
根据国务院安委会办公室等7部门《关于加强实验室安全管理工作的通知》（国安委办〔2026〕6号）等文件精神和多部实验室安全管理规范要求，实验室试剂存放位置合规判定如下，请各单位对照执行：
一、各位置合规判定
	存放位置
	判定结论
	具体要求

	实验室台面
	仅限临时存放，不可作为储存场所
	台面可放置当天实验需要的少量试剂，但实验结束后必须归位到专用试剂柜；实验台临时存放危险化学品不应超过当班或当天的用量，不得在台面长期堆放试剂瓶。

	试剂架
	有条件下允许
	必须有挡板或护栏（无挡板的实验台架不得存放化学试剂），且高度不超过1.5米，化学危险品不可放在高位架上；试剂架上只放临时需用的试剂，用完应放回试剂柜。

	通风橱内
	禁止储存
	明确红线。通风橱是操作台，不是储物柜，试剂堆放会干扰气流、降低排风效果，造成有毒蒸气积聚。

	通风橱下柜
	有条件允许，但需确认柜体功能
	仅设有带通风功能的专用储存小柜，在保证安全的前提下可储存经常使用、需要通风的化学品；须先确认下柜是否具备独立通风、防火防爆功能，如不具备则不可存放。

	实验台下柜
	可以存放（需分类）
	合规的试剂储存位置之一。有机溶剂应存放在通风橱下的防火柜中，无机盐和日常用品可存放在玻璃板柜内；柜内遵循“上固下液”原则：固体放上层、液体放下层，液体试剂配备防渗漏托盘。

	实验台上柜
	仅限非危险性物品
	上柜位置较高，取用不便且有坠落风险，仅存放非试剂类的实验用品（器皿、耗材等）或标签清晰的普通无机盐类；腐蚀性液体、易燃试剂、有毒试剂不应放在上柜。

	吊柜
	原则同上，谨慎使用
	重物、液体试剂、危险化学品不宜放在吊柜；如确需使用，仅存放轻量、稳定的固体试剂或实验耗材，并确保柜门有锁扣。

	地面
	禁止存放
	化学试剂不得直接放在地上，即使临时也不可以；大容积试剂瓶（如桶装酸）如需低位放置，应放在专用试剂柜下层或地面防渗漏托盘中，而非直接接触地面。


二、通用储存原则（适用于所有允许存放的位置）
1.分类分柜：酸与碱必须分柜，易燃有机溶剂与强氧化剂严禁共用柜体。
2.上固下液：同一柜内固体在上、液体在下。
3.不得叠放：试剂瓶严禁叠放，不得开口放置。
4.标识清晰：所有容器标签完整，注明名称和危险性。
5.总量控制：同一防火单元内危化品不超过100L/100kg，易燃易爆类不超过50L/50kg。
综上，通风橱内和地面严禁存放试剂；台面、试剂架、通风橱下柜（需确认通风功能）仅可临时或有条件存放；实验台下柜是主要合规储存位置；实验台上柜和吊柜建议只存放非试剂类物品。请各学院、各单位将试剂储存集中到专用试剂柜中，按酸、碱、易燃、氧化剂、有毒等类别分柜管理。
